ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

EN 60601-1

Медицинское электрооборудование, часть 1: Общие требования по безопасности

Протокол

Ссылочный №

: STC-A09-095

Составил (+ подпись)	  : J. Y. Shin

Инженер проекта

Утвердил (+ подпись)	 : J. H. Choi

Начальник лаборатории

Дата выпуска 
Содержание

: 2009-09-25

: 36 страниц, включая 3 страницы с фотографиями

Настоящий протокол основан на типовом протоколе испытаний, подготовленном организацией «КЕМА» с использованием информации, полученной от инициатора TRF (смотри ниже).

Испытательная лаборатория

Название

Address

Место испытания

: «KESCO Safety Test Center» (центр по испытанию на безопасность)

: 338-1, Yeonghwa-Dong, Jangan-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 440-819, Корея

: как указано выше

Клиент

Имя

адрес

: “HANMED Co., Ltd.”

: #112 Gimhae Bio Medical Center (Био-медицинский центр), 155-1, Nogso-ri, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Корея

Спецификация испытания

Стандарт

Порядок испытания

Отклонение от процедуры

Нестандартный метод испытания.

: EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995 + A13:1996

: N.A.

: N.A

(нет сведений).

Формуляр/бланк протокола испытаний

Формуляр протокола испытаний №  : I601-1_C/97-07

Инициатор TRF	…: UL

Мастер TRF	…: датирован 97-04

Авторское право сохранено за членами Комитета удостоверяющих органов (CCB) и/или органами, участвующими в соглашении о сертификации CENELEC (CCA).

Объект испытания

Название	… :	ортопедическое устройство

Товарный знак 	… :	KINETRAC

Модель и/или тип	…:	KNX-7000

Изготовитель	…:	«HANMED Co., Ltd.»

Номинальные значения	…:	220-240 В~, 50/60 Гц, 300 ВA

Подробности: объект испытания в отношении требований по безопасности

Классификация установки и использования ….:стационарное оборудование

Подключение электроснабжения…………………: соединитель устройства

Заключения по совокупности тестовых данных

N(.A.)

P(ass)

F(ail)

Совокупность тестовых данных не относится к объекту испытания:

Объект испытания соответствует требованию 	……………...:

Объект испытания не соответствует требованию…………………….:

Проведение испытания

: 2009-07-17

: 2009-08-17 to 2009-09-04

Дата получения объекта испытания

Дата (даты) проведения испытания

Общие замечания

Настоящий протокол испытаний нельзя воспроизводить частично без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Результаты испытания, приведённые в настоящем протоколе, относятся только к испытанному изделию

«(смотри замечание #)» относится к замечанию, прилагаемому к протоколу.

«(смотри прилагаемую таблицу») относится к таблице, прилагаемой к протоколу. В данном протоколе используется точка в качестве десятичного разделительного знака.

Настоящее исследование не включает требования к электромагнитной совместимости (пункт 36),

биологической совместимости (пункт 48) и программируемым электронным системам  (пункт 52.1).

Копия маркировочной таблички:

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 3. | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1 | При условии транспортировки, хранения, установки, нормальной эксплуатации и техобслуживания в соответствии с указаниями изготовителя оборудование не представляет опасности, которую можно было бы предвидеть в разумных пределах, и которая не связана с его назначением в нормальном состоянии (N.C.) и в состоянии одиночной неисправности (S.F.C.) | Все соответствующие пункты настоящего общего стандарта (EN/IEC 60601-1) выполнены | P |
| 3.4 | Альтернативные средства изготовления используются относительно средств, подробно описываемых в настоящем стандарте, и можно продемонстрировать, что достигается равнозначная степень безопасности | Нет альтернативных средств изготовления | N |
| 5. | КЛАССИФИКАЦИЯ |  |
| 5.1 | Вид защиты от электрического удара | P |
|  | Оборудования класса I | Удовлетворяет | P |
|  | Оборудование класса II |  | N |
|  | Оборудование, приводимое в действие изнутри |  | N |
| 5.2 | Защищённость от электрического удара | P |
|  | Рабочая часть типа B | Удовлетворяет | P |
|  | Рабочая часть типа BF |  | N |
|  | Рабочая часть типа CF |  | N |
|  | Не классифицируется, нет рабочих частей |  | N |
| 5.3 | Классификация по защищённости от попадания воды, подробно описанная в настоящем издании IEC (МЭК) 529 (смотри 6.1.1) : | Обычная (IPX0) | N |
| 5.4 | Методы стерилизации или дезинфекции | Нет специальной рекомендуемой стерилизации или дезинфекции | N |
| 5.5 | Оборудование не подходит для использования при наличии огнеопасных смесей | Нет доказательства AP/APG | N |
|  | Оборудование категории AP | Нет классифицируемого AP | N |
|  | Оборудование классифицируемого APG | Нет классифицируемого APG | N |
| 5.6 | Режим работы: | P |
|  | Непрерывная работа |  | P |
|  | Кратковременная работа, расчетная работа: период ... : |  | — |
|  | Прерывистая работа, расчётная работа, период покоя : |  | — |
|  | Непрерывная работа с коротким, указываемым допустимым временем нагрузки : |  | — |
|  | Непрерывная работа с прерывистым, указываемым допустимым временем испытания на нагрузку : |  | — |

Защита от электрического удара  - Блок-схема системы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СХЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ

Схема изоляции – это графическое изображение изоляционных барьеров оборудования, защитного импеданса и защитного заземления. По возможности используйте следующие условные обозначения для схемы:

- Все изоляционные барьеры идентифицируются буквами между отдельными частями схемы, например, отдельными обмотками трансформаторов, оптронными парами, изоляцией проводов, ползучестью и расстояниями в свету.

- Части, соединённые на корпус, с большими точками предохранительно заземлены. Другие соединения на корпус функциональны.

- Рабочие части проходят за пределы оборудования и завершаются стрелкой.

- Части, доступные только оператору, проходят снаружи корпуса (ограждения) оборудования, но они не завершаются стрелкой.

- Блоки, содержащие букву «Z», обозначают защитный импеданс.

- Операционная изоляция (OP)  обозначает изоляцию, которая может потребоваться для работы оборудования, но не требуется и не служат основой для соблюдения требований пунктов 17., 20. и  57.

- UL 60601-1 - удостоверенное используемое электроснабжение.

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 6. | ИДЕНТИФИКАЦИЯ, МАРКИРОВКА И ДОКУМЕНТЫ |  |
| 6.1 | Маркировка с наружной стороны оборудования или на частях оборудования | P |
|  | c) Прикреплены маркировки расчётного электроснабжения | Нет расчётного электроснабжения | N |
|  | d) Если маркировка неосуществима из-за размера или характера корпуса (ограждения), информация включается в сопроводительную документацию | Подходящий размер и характер корпуса (ограждения) | N |
|  | e) Название и/или товарный знак изготовителя или поставщика | «HANMED Co., Ltd.» | P |
|  | f) Модель или тип : | KNX-7000 | P |
|  | g) Номинальные напряжения питания или диапазон(ы) напряжений | 220-240 В | P |
|  | Число фаз : | Однофазное питание | N |
|  | Вид тока : | ~ | P |
|  | h) Номинальная частоты или диапазон(ы) номинальных частот (Гц) : | 50/60 Гц | P |
|  | j) Номинальная подводимая мощность (ВA, Вт или A) : | 300 ВA | P |
|  | k) Выходная мощность гнёздных разъёмов вспомогательной электросети |  | P |
|  | l) Символ класса II | Оборудование класса I | N |
|  | Предусмотрен символ защищённости от попадания воды : | IPX0 | N |
|  | Символ защиты от электрического удара : | Рабочая часть типа B: символ 1 таблицы DII | P |
|  | Если оборудование имеет более одной рабочей части с разной защищённостью, соответствующие символы чётко обозначены на таких рабочих частях или на соответствующих розетках или рядом с ними. | Такие же степени защиты | N |
|  | Символ защиты рабочих частей, стойких к дефибрилляции : | Нет рабочих частей, стойких к дефибрилляции | N |
|  | Символ 14 из таблицы DI, относящийся к стойкости к дефибрилляции, с защитой частично в кабеле для пациента |  | N |
|  | m) Режим работы (если нет маркировки, подходящий для непрерывной работы) | Непрерывная работа | N |
|  | n) Типы и номинальное значение наружных доступных предохранителей : | Нет доступных предохранителей | N |
|  | p) Номинальные значения наружного выхода : | Нет наружного выхода | N |
|  | q) Символ физиологического действия (действий): | N |
|  | Просмотрите сопроводительные документы | Нет физиологического действия | N |
|  | Неионизирующее излучение или символы, принятые в стандарте ISO (МОС) или IEC (МЭК) 417 | Нет радиационной опасности | N |
|  | r) Символ стойкости к анестетику AP or APG : | Не рассчитан по APG или AP | N |
|  | s) Символ опасного напряжения | Нет подключения к высокому наружному напряжению | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | t) Специальные требования по охлаждению | Нет специальных требований по охлаждению | N |
|  | u) Ограниченная механическая устойчивость | Не ограничена | N |
|  | v) Требования к защитному упаковочной упаковке | Нет защитной упаковки | N |
|  | Маркировка для безопасной распаковки |  | N |
|  | Поставляемое стерильным оборудование или принадлежности, маркированные как стерильные | Нестерильно | N |
|  | y) Клемма уравнивания потенциала | Нет клеммы уравнивания потенциала | N |
|  | Функциональная клемма заземления | Нет функциональной клеммы заземления | N |
|  | z) Съёмные защитные средства | Нет защитных средств, которые оператор должен снимать для специальной функции | N |
|  | Продолжительность маркировочного испытания | (смотри прилагаемую таблицу 6.1) | P |
| 6.2 | Маркировка на внутренней стороне оборудования или на частях оборудования | P |
|  | a) номинальное напряжение намертво установленного оборудования | Нет намертво установленного оборудования | N |
|  | b) Максимальная нагрузка на единицу мощности для нагревательных элементов или патронов нагревательных ламп | Нет нагревательных элементов и нагревательных ламп | N |
|  | c) Символ опасного напряжения | Нет частей под высоким напряжением | N |
|  | d) Тип батареи и способ вставления | Нет батареи | N |
|  | Маркировка, относящаяся к сопроводительной документации, используемой для батареи, не подлежащей замене оператором |  | N |
|  | e) Предохранители, доступные при помощи инструмента, идентифицированного либо по типу и номинальному значению, либо по ссылке на схему | UL 60601-1 – используется сертифицированное электроснабжение | N |
|  | f) Защитная клемма заземления | Символ 6 таблицы DI, обозначенный рядом с клеммой заземления | P |
|  | g) Функциональная клемма заземления | Нет функциональной клеммы заземления | N |
|  | h) Нейтральный питающий провод в намертво установленном оборудовании (N) | Нет намертво установленного оборудования | N |
|  | j) Маркировки, требуемые в 6.2 f), h), k) и l) остаются видными после присоединения и не прикрепляются к частям, которые нужно снимать | Соответствуют | P |
|  | Маркировки соответствуют стандарту IEC 445 | Соответствуют | P |
|  | k) Для крепко присоединённых устройств соединения электропитания чётко обозначены рядом с клеммами (или в сопроводительной документации для малого оборудования) | Оборудование не установлено намертво | N |
|  | l) Указание по подходящим монтажным материалам при температуре свыше 75 °C | Нет крепко присоединённого оборудования | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | n) Конденсаторы и/или части схемы маркированы так как требуется в п. 15. c) | Смотри пункт 15. c) | N |
| 6.3 | Маркировка органов управления и приборов | P |
|  | a)Чётко идентифицированный сетевой выключатель | Нет сетевого выключателя | N |
|  | Положения включения и выключения, обозначенные в соответствии с символами 15 и 16 таблицы D1 или указанные смежной индикаторной лампой |  | N |
|  | b) Индикации разных положений устройств управления и выключателей | Все органы управления используют ясные символы | P |
|  | c) Индикация направления, в котором изменяется величина функции, или индикаторное устройство | Нет опасности при изменении органов управления | N |
|  | f) Идентифицированы функции органов управления пульта оператора и индикаторов | Указываются буквами и цифрами | P |
|  | g) Цифровые индикации параметров выражены в единицах SI, за исключением единиц, перечисленных в A2 | Нет единиц SI | N |
| 6.4 | Символы | P |
|  | Используемые символы соответствуют приложению D или IEC 417 и/или публикациям IEC 878 или ISO (ели они применимы) | Применяются приложение D и IEC 417 | P |
| 6.5 | Цвета изоляции проводов | P |
|  | a) Защитный заземляющий провод имеет зелёную/жёлтую изоляцию | Используется зелёный/жёлтый провод | P |
|  | b) Все изоляции внутренних защитных заземляющих проводов зелёные/жёлтые, по крайней мере, на концах | Используется зелёный/жёлтый провод | P |
|  | c) Только защитные или функциональные заземляющие провода или провода уравнивания потенциала зелёные/жёлтые | Только защитный заземляющий провод | P |
|  | d) Цвет нейтрального провода : | Одобренный двухжильный шнур | P |
|  | e) Цвета фазовых проводов : | Одобренный двухжильный шнур | P |
|  | Соответствие стандарту IEC 227 и IEC 245 | Соответствует стандарту IEC 227 | P |
|  | f) Дополнительное защитное заземление в многожильных шнурах обозначено зелёным/жёлтым цветом у концов дополнительных проводов | Нет многожильных шнуров | N |
| 6.6 | Медицинские газовые баллоны и соединения | N |
|  | a)В соответствии с ISO/R 32 | Нет медицинских газовых баллонов | N |
|  | b) Идентификация точки соединения |  | N |
| 6.7 | Индикаторные лампы и нажимные кнопки | N |
|  | a) Красные индикаторные лампы используются исключительно для индикации предупреждения об опасности и/или необходимости в срочном действии | Не используется | N |
|  | Жёлтый цвет используется для индикации осторожности или внимания | Не используется | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат – Замечание | Заключение |
|  | Зеленый цвет используется для индикации готовности к действию | Не используется | N |
|  | b) Красный цвет используется только для нажимных кнопок, которыми работа прерывается в аварийном случае | Не используется | N |
| 6.8 | Сопроводительная документация | P |
| 6.8.1 | Оборудование сопровождается документами, содержащими, по крайней мере, инструкции по эксплуатации, техническое описание и адрес, по которому может обращаться пользователь | Предусмотрено в руководстве пользователя | P |
|  | Классификации, указанные в п. 5, включены как в инструкции по эксплуатации, так и в техническое описание | Как инструкции по эксплуатации, так и техническое описание неотделимы | N |
|  | Маркировки, указанные в 6.1, включаются в сопроводительную документацию, если они не были намертво прикреплены к оборудованию | На оборудовании имеются все применимые маркировки | P |
|  | Предупредительные указания и разъяснение предупредительных символов приводятся в сопроводительных документах | Предупредительное указание добавлено к сопроводительному документу | P |
| 6.8.2 | Инструкции по эксплуатации | P |
|  | a) В инструкциях по эксплуатации приводится общая информация: | P |
|  | - Указываются функция и назначение оборудования | Предусмотрено в руководстве пользователя | P |
|  | - Включены разъяснение функции органов управления, дисплеев и сигналов |  | P |
|  | - последовательность действий |  | P |
|  | - присоединение и отсоединение съёмных частей и принадлежностей |  | P |
|  | - замена материала, израсходованного во время работы | Нет расходного материала | P |
|  | - информация, касающаяся потенциальных электромагнитных или иных помех, и советы по тому, как их избежать |  | P |
|  | - Включены указания признанных принадлежностей, съёмных частей и материалов, если использование других частей или материалов может снизить минимальную безопасность |  | P |
|  | - инструкции, касающиеся обязательной чистки, профилактического осмотра и техобслуживания, включая частоту такого техобслуживания |  | P |
|  | Общая информация, приводимая в инструкциях: | P |
|  | - информация по безопасной работе или текущем техобслуживании |  | P |
|  | - Части, в отношении которых профилактический осмотр должны провести другие работники, включая соответствующие периоды |  | P |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | - разъяснение рисунков, символов, предупредительных указаний и сокращений на оборудовании |  | P |
|  | c) части для выхода или входа сигналов, предназначенные только для присоединения к конкретному описываемому оборудованию | Нет частей для выхода или входа сигналов | N |
|  | d) Включены подробности о приемлемых способах чистки, дезинфекции или стерилизации |  | P |
|  | e) предупредительное указание в отношении оборудования, работающего от электросети, с дополнительным источником питания | Нет дополнительного источника питания | N |
|  | f) предупредительное указание вытащить батареи первичных элементов, если оборудование не будет использоваться какое-то время | Нет батарей первичных элементов | N |
|  | g) инструкции по обеспечению безопасного использования и адекватного техобслуживания аккумуляторных батарей | Нет аккумуляторных батарей | N |
|  | h) идентификация заданных внешних источников питания или зарядных устройств батарей, необходимых для обеспечения соблюдения требований IEC 601-1 | Нет заданного источника питания или зарядного устройства аккумуляторной батареи | N |
|  | j) идентификация любых рисков, связанных с удалением отходов, остатков и т. д. |  | P |
|  | Советы по сведению до минимума этих рисков |  | P |
| 6.8.3 | Техническое описание | P |
|  | a) Приведены все характеристики, имеющие существенное значение для безопасной работы | Приведены в руководстве пользователя | P |
|  | b) требуемый тип и номинальное значение предохранителей, используемых во внешней цепи питания от сети переменного тока у намертво установленного оборудования | Нет намертво установленного оборудования | N |
|  | Инструкции по замене взаимозаменяемых и/или съёмных деталей, подверженных износу во время нормальной эксплуатации | Нет таких деталей | N |
|  | c)инструкции или справочная информация о ремонте частей оборудования, которые можно ремонтировать согласно изготовителю | Нет частей оборудования, которые можно ремонтировать | N |
|  | d) условия окружающей среды для транспортировки и хранения, указанные в сопроводительной документации и обозначенные на упаковке |  | P |
| 7. | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ |  |
|  | Измерения потребляемой мощности | (Смотри приложение - таблицу 7) | P |
| 10. | УУСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| 10.1 | Оборудование, упакованное для транспортировки или хранения, способно выдерживать воздействие условий, указанных изготовителем | Смотри 6.8.3 d) | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 10.2.2 | a) номинальное напряжение, не превышающее 250 В, для переносного оборудования | Нет переносного оборудования | N |
|  | Номинальное напряжение, не превышающее 250 В пост. тока или однофазного пер. т. или 500 В многофазного пер. тока для оборудования до 4 кВА | 220-240 В~ | P |
|  | Номинальное напряжение, не превышающее 500 В для всего остального оборудования |  | N |
|  | Номинальная частота на входе не более 1 кГц | 50/60 Гц | P |
|  | b) указанный внутренний заменимый источник электропитания | Нет внутреннего источника питания | N |
| 14. | ТРЕБОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КЛАССИФИКАЦИИ |  |
| 14.4 | a) оборудование класса I и класса II в дополнение к основной изоляции, обеспеченной дополнительной защитой | Металлический корпус снабжён защитным заземляющим проводом, а пластмассовый корпус отделён от части, находящейся под напряжением, упрочнённой изоляцией | P |
| Н | b) Оборудование, питаемое от внешнего источника пост. т. с обратной полярностью не представляет опасности | Нет внешнего источника пост. тока | N |
| 14.5 | b) Оборудование, приводимое в действие изнутри, удовлетворяет требованиям к оборудованию класса I или класса II, когда оно подключено к питающей сети, и требованиям к оборудованию, приводимому в действие изнутри, когда оно не подключено | Нет оборудования, приводимого в действие изнутри | N |
| 14.6 | c) Рабочие части, предназначенные для прямого применения к сердцу, относятся к типу CF | Нет рабочих частей для прямого применения к сердцу | N |
| 15. | ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И/ИЛИ ЭНЕРГИИ |  |
|  | b) Напряжение, измеренное через одну сек. после отсоединения сетевой вилки, не превышает 60 В | (Смотри приложение - таблицу 15) | P |
|  | c) У частей под напряжением, доступных после обесточивания оборудования, остаточное напряжение не превышает 60 В, а остаточная энергия не превышает 2 мДж | Нет таких частей | N |
|  | Маркировка, предусмотренная для ручной разрядки | Нет устройства ручной разрядки | N |
| 16. | КОРПУСА И ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ |  |
|  | a) Оборудование, заключённое в корпус для защиты от контакта с частями под напряжением и с частями, которые могут оказаться под напряжением (палец, штырёк, испытание с крюком) | Нет доступных частей, находящихся под напряжением | P |
|  | Вставление или вытаскивание ламп: обеспечена защита от контакта с частями под напряжением | Нет таких ламп | N |
|  | b) отверстие в верхней крышке, расположенное так, чтобы не допустить доступность частей, находящихся под напряжением, для щупа (испытательного штока) | Нет доступных частей, находящихся под напряжением | P |
|  | c) электропроводные части, доступные после снятия ручек, кнопок, рычагов: |  |  |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | - имеют сопротивление не более 0,2 Q | Нет таких частей | N |
|  | - отделение от частей под напряжением при помощи одного из средств, описанных в п. 17. g) |  | N |
|  | d) части с напряжением, превышающим 25 В пер.т. или 60 В пост. т.. которые нельзя отключить наружным сетевым выключателем или вилкой, защищённой от контакта | Нет таких частей | N |
|  | e) съёмные корпуса, защищающие от контакта с частями под напряжением |  | P |
|  | Можно снимать только с помощью инструмента | Нет корпуса, который можно снять без инструментаl | P |
|  | Использование автоматического устройства, снимающего напряжение с частей при открытии или снятии корпуса | Нет автоматического устройства | N |
|  | Исключение 16 e) применительно к следующим частям : | Нет | N |
|  | f) отверстия для регулирования органов управления посредством инструмента. Инструмент не должен касаться основной изоляции или каких-либо частей под напряжением | Нет отверстия для предварительной наладки органов управления | N |
| 17. | ОТДЕЛЕНИЕ |  |
|  | a) способ отделения рабочей части от частей под напряжением: | P |
|  | 1) основная изоляция: рабочая часть заземлена |  | N |
|  | 2) электропроводной частью с защитным заземлением (напр., экраном) |  | N |
|  | 3)отдельной заземлённой промежуточной цепью, ограничивающей ток утечки к рабочей части в случае отказа изоляции |  | N |
|  | 4) двойной или упрочнённой изоляцией |  | P |
|  | 5) защитным импедансом, ограничивающим ток к рабочей части |  | N |
|  | Дополнительное испытание на ток утечки в условиях одиночной неисправности |  | N |
|  | c) нет электропроводного соединения между рабочими частями и доступными электропроводными частями, не имеющими защитного заземления | Нет такого соединения | P |
|  | d) дополнительная изоляция между переносными гибкими валами и валами электродвигателей (класс I) |  | N |
|  | g) способ отделения доступных частей, кроме рабочих частей, от частей, находящихся под напряжением: | P |
|  | 1) основная изоляция: доступная часть заземлена |  | P |
|  | 2) электропроводной частью с защитным заземлением (напр., экраном) |  | N |
|  | 3) отдельной заземлённой промежуточной цепью, ограничивающей ток утечки к корпусу в случае отказа изоляции |  | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | 4) двойной или упрочнённой изоляцией |  | P |
|  | 5) защитным импедансом, ограничивающим ток к доступной части |  | N |
|  | Дополнительное испытание на ток утечки в условиях одиночной неисправности |  | N |
|  | h) устройства, используемые для изолирования рабочих частей, стойких к дефибрилляции и сконструированных так, что: | N |
|  | - опасная электроэнергия не возникает во время разрядки кардиодефибриллятора | Нет рабочих частей, стойких к дефибрилляции | N |
|  | - После воздействия дефибрилляционного напряжения оборудование продолжает выполнять заданную функцию |  | N |
| 18. | ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА |  |
|  | a) доступные части оборудования класса I, отделённые от частей под напряжением основной изоляцией, присоединённой к клемме защитного заземления | (смотри прилагаемую таблицу 18) | P |
|  | b) клеммы защитного заземления, пригодные для присоединения к проводу защитного заземления | Ввод (вход) прибора (устройства) | P |
|  | e) провод уравнивания потенциала: | N |
|  | - легко доступный | Нет провода уравнивания потенциала | N |
|  | - при нормальной эксплуатации предотвращается случайное отсоединение |  | N |
|  | - провод можно отсоединять без помощи инструмента |  | N |
|  | - двухжильный шнур не включает провода уравнивания потенциала |  | N |
|  | - средства соединения, обозначенные символом 9, таблица DI |  | N |
|  | f) У оборудования без двухжильного шнура импеданс между клеммой защитного заземления и доступной металлической частью < 0,1 Q | Используется вход (ввод) прибора | N |
|  | У оборудования с входом прибора импеданс между контактом защитного заземления и любой доступной металлической частью < 0,1 Q | (смотри прилагаемую таблицу 18) | P |
|  | У оборудования с несъёмным двухжильным шнуром импеданс между штырьком защитного заземления в сетевой вилке и доступной металлической частью < 0,2 Q |  | N |
|  | g) Если импеданс соединений защитного заземления, кроме тех, которые указаны в п. Cl. 18. f), превышает 0,1 Q, , допустимое значение тока утечки корпуса не превышается в состоянии одиночной неисправности |  | N |
|  | k) Функциональная клемма заземления не используется для обеспечения защитного заземления | Нет функциональной клеммы заземления | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

|  | l) оборудование класса II с изолированными внутренними экранами | N |
| --- | --- | --- |
|  | - Изоляция экранов и всей внутренней проводки, присоединённой к ним, представляет собой двойную изоляцию или упрочнённую изоляцию | Оборудование класса I | N |
|  | - Функциональная клемма заземления чётко маркирована |  | N |
|  | - В сопроводительной документации даётся разъяснение функциональной клеммы заземления |  | N |
| 19. | НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОК УТЕЧКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ПАЦИЕНТОВ |  |
| 19.1 | b) токи утечки | P |
|  | Ток утечки в земле | (смотри прилагаемую таблицу 19) | P |
|  | Ток утечки в корпусе | (смотри прилагаемую таблицу 19) | P |
|  | Ток утечки пациентов | (смотри прилагаемую таблицу 19) | P |
|  | Вспомогательный ток пациентов |  | N |
| 20. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ |  |
|  | Общее соответствие пункту 20. | (смотри прилагаемую таблицу 20) | P |
| 21. | МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ |  |
|  | a) достаточная жёсткость корпуса, испытанная: с силой 45 Н | (смотри прилагаемую таблицу 21) | P |
|  | b) достаточная прочность корпуса, испытанная: ударным молотком | (смотри прилагаемую таблицу 21) | P |
|  | c) Портативное оборудование с ручками или захватами для переноски удовлетворяет требованиям испытания под нагрузкой | Непортативное оборудование | N |
| 21.3 | Части системы поддержки и/или фиксирования пациента не повреждены после испытания под нагрузкой | (смотри прилагаемую таблицу 21) | P |
| 21.5 | Переносное оборудование или части оборудования безопасны после испытания на удар | Нет переносного оборудования | N |
| 21.6 | Портативное и мобильное оборудование способно выдерживать небрежное обращение | Нет портативного или мобильного оборудования | N |
| 22. | ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ |  |
| 22.2 | a) Подвижные части транспортабельного оборудования снабжены ограждениями, составляющими неотъемлемую часть оборудования | Нет транспортабельного оборудования | N |
|  | b) Подвижные части стационарного оборудования снабжены ограждениями, аналогичными вышеуказанным, если во время установки не обеспечена отдельно равноценная защита | Предусмотрено ограждение | P |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 22.3 | Жгуты (тросы), цепи и ленты приданы направляющим для предотвращения их соскальзывания или выскакивания из направляющих устройств |  | P |
|  | Направляющие или другие ограждения можно снимать только инструментом | Нет ограждения, которое можно снимать без инструмента | P |
| 22.4 | Опасные движения частей оборудования, которые могут причинить травму пациенту, возможны только при непрерывной активации управления оператором | Оператор использует только части, которые можно передвигать вручную | P |
| 22.6 | Части оборудования, подверженные механическому износу, доступны для осмотра | Нет таких частей | N |
| 22.7 | Средства, предусмотренные для аварийного выключения механического движения, вызываемого электрическим путём, которое могло бы создать опасность | Нет опасности | N |
|  | Средства для аварийного выключения легко опознаваемы и доступны, и они не создают дополнительной опасности | Нет аварийного выключателя | N |
|  | Устройства для аварийной остановки, способные прерывать ток полной нагрузки соответствующей цепи, с учётом возможных токов при заторможенном роторе двигателя |  | N |
|  | Средства остановки движений срабатывают в результате одного действия |  | N |
| 23. | ПОВЕРХНОСТИ, УГЛЫ И КРАЯ |  |
|  | Шероховатые поверхности, острые углы и края, которые могут причинить травмы или повреждение, исключены или прикрыты | Нет острых углов, краёв, всё округлено и гладкие поверхности | P |
| 24. | СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| 24.1 | Оборудование не перевешивается при нормальной эксплуатации, когда оно наклоняется на 10° | Стационарное (фиксированное) оборудование | N |
| 24.3 | Оборудование перевешивается при наклоне на 10°: | N |
|  | - не перевешивается при наклоне на 5° в любом положении, за исключением транспортировки | Смотри пункт 24.1 | N |
|  | - имеется предупреждение о том, что транспортировку следует осуществлять только в определённом положении |  | N |
|  | - В положении, указанном для транспортировки, оборудование не перевешивается при наклоне на 10° |  | N |
| 24.6 | a) Оборудование или его части массой свыше 20 кг снабжено: | N |
|  | - подходящими манипуляторами (захватами и т. д.) или | Стационарное оборудование | N |
|  | - инструкциями по подъёму и манипулированию (обращению) при сборке |  | N |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | b) На портативном оборудовании массой свыше 20 кг ручка (ручки) для переноски расположена (расположены) так, что оборудование могут нести 2 или более человек. | Нет портативного оборудования | N |
| 25. | ВЫТОЛКНУТЫЕ ЧАСТИ |  |
| 25.1 | Предусмотрены средства защиты там, где вытолкнутые части оборудования могли бы представлять опасность | Нет вытолкнутых частей | N |
| 25.2 | Индикаторные электровакуумные приборы с размером лицевой поверхности, превышающим 16 см, имеют достаточную защиту от направленного внутрь взрыва | Нет индикаторных электровакуумных приборов | N |
| 28. | ПОДВЕШЕННЫЕ МАССЫ |  |
| 28.3 | Подвесные системы с защитным устройством: | N |
|  | Защитное устройство предусмотрено там, где целостность подвешивания зависит от частей, которые могут иметь скрытые дефекты, или от частей, коэффициенты безопасности которых не соответствуют п. 28.4 | Нет подвесной системы | N |
|  | Защитное устройство имеет коэффициенты безопасности, соответствующие п. 28.4.2 |  | N |
|  | Ясное указание оператору, что было приведено в действие защитное устройство после отказа средств подвешивания |  | N |
| 28.4 | Подвесные системы из металла без защитных устройств: | N |
|  | 1) Общая нагрузка не превышает безопасной рабочей нагрузки |  | N |
|  | 2) Коэффициенты безопасности не менее 4 – там, где ухудшение характеристик поддержки маловероятно |  | N |
|  | 3) Коэффициенты безопасности не менее 8 – там, где предполагается ухудшение |  | N |
|  | 4) Коэффициенты безопасности, умноженные на 1,5 для металла, у которого относительное удлинение при разрыве меньше 5% |  | N |
|  | 5) Шкивы, звёздочки, маховики и направляющие, изготовленные так, что коэффициенты безопасности будут сохраняться до замены |  | N |
| 29. | РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ |  |
| 29.2 | Оборудование, не предназначенное для рентгеновского излучения, оказывает воздействие < 130 nC/кг (0,5 мР) | Нет ионизирующего излучения | N |
| 36. | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ |  |
|  | Оборудование соответствует стандарту IEC 601-1-2 | Смотри страницу 2 | N |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 37. | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ КАТЕГОРИИ AP И КАТЕГОРИИ APG |  |
|  | Требования к оборудованию категории AP и APG (п. 37. - 41.) | Нет оборудования AP или APG | N |
| 42. | ЧРЕЗМЕРНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| 42.1 | Оборудование не достигает температур, превышающих значения, приведённые в таблице Xa в диапазоне температур окружающего воздуха, указанном в п. 10.2.1 | (смотри прилагаемую таблицу 42) | P |
| 42.2 | Оборудование не достигает температур, превышающих значения, приведённые в таблице Xb, при температуре окр. воздуха 25 °C | (смотри прилагаемую таблицу 42) | P |
| 42.3 | Рабочие части, не предназначенные для подачи теплоты, имеют температуры поверхности, не превышающие 41 °C | Не превышается 41 °C | P |
| 42.5 | Ограждения для предотвращения соприкосновения с горячими поверхностями, которые можно снимать только при помощи инструмента | Нет горячих поверхностей | N |
| 43. | НЕДОПУЩЕНИЕ ПОЖАРА |  |
|  | Прочность и жёсткость, необходимые для недопущения пожарной опасности | Смотри пункт 21 | P |
| 44. | ПЕРЕЛИВ, ПРОЛИВАНИЕ, УТЕЧКА, ВЛАЖНОСТЬ, ПОПАДАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ, ЧИСТКА, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ |  |
| 44.2 | Если оборудование содержит бак для жидкости: | N |
|  | - Оборудование электрически безопасно после устойчивого переполнения на 15% в течение 1 мин | Нет ёмкости для жидкости | N |
|  | - Транспортабельное оборудование электрически безопасно после дополнительного наклонения на 15° в наименее благоприятном направлении (направлениях (при необходимости с вторичным наполнением) |  | N |
| 44.3 | Электрические свойства оборудования не изменяются при испытании на проливание (200 мл воды) | Жидкости не используются | N |
| 44.4 | Жидкость, которая могла бы вытечь в состоянии одиночной неисправности, не смачивает части, которые могут вызвать опасность | Не содержит жидкости | N |
| 44.5 | Оборудование достаточно защищено от воздействия влажности | (смотри прилагаемую таблицу 44) | P |
| 44.6 | Корпусы (ограждения), предназначенные для защиты от вредного попадания воды, классифицируемого согласно публикации IEC (МЭК) 529 | IPX0 | N |
| 44.7 | Оборудование способно выдерживать чистку, стерилизацию или дезинфекцию без снижения уровня безопасности | (смотри прилагаемую таблицу 44) | P |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 45. | СОСУДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |
| 45.2 | Сосуд высокого давления с объёмом давления свыше 200 кПа х 1 и давлением свыше 50 кПа выдерживает давление гидравлического испытания | Нет сосуда высокого давления | N |
| 45.3 | Максимальное давление не превышает максимального допустимого рабочего давления для отдельных частей |  | N |
| 45.7 | Если может возникнуть избыточное давление, предусматривается устройство сброса давления |  | N |
|  | a) Устройство сброса давления присоединяется как можно ближе к сосуду высокого давления |  | N |
|  | b) легко доступен для осмотра |  | N |
|  | c) Не поддается регулировке и не выводится из рабочего состояний без инструмента |  | N |
|  | d) Выпускное отверстие расположено так, что выпускаемый материал не направлен на человека |  | N |
|  | e) Выпускное отверстие расположено так, что при работе не будет осаждаться материал, который может вызвать опасность |  | N |
|  | f) Достаточная пропускная способность для того, чтобы давление не превышало максимального допустимого рабочего давления |  | N |
|  | g) Не должно быть запорного клапана между устройством сброса давления и частями, которые нужно защищать |  | N |
|  | h) Минимальное число рабочих циклов - 100 000 |  | N |
| 48. | БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ |  |
|  | Части оборудования и принадлежности, предназначенные для соприкосновения с биологическими тканями, клетками или общей водой организма, оцениваются в соответствии со стандартом ISO 10993-1 | Смотри страницу 2 | N |
| 49. | ПРЕРЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 49.1 | Термические плавкие предохранители и расцепляющие устройства максимального тока с автоматическим сбросом не используются, т.к. они могут создать опасность | Нет таких устройств | N |
| 49.2 | Прерывание и восстановление электроснабжения не должно приводить к опасности, кроме прерывания заданной функции | Прерывание: блок отключён Восстановление: поддержка пуска блока | P |
| 49.3 | Предусматриваются средства для снятия механических реакций связи с пациентом в случае нарушения электроснабжения | На пациента не воздействуют механические реакции связи | N |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 51. | ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОГО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА |  |
| 51.4 | Оборудование, обеспечивающее выходные сигналы как низкой, так и высокой интенсивности, снабжено средствами, сводящими до минимума возможность непреднамеренного выбора выходного сигнала высокой интенсивности | Нет такого многоцелевого блока | N |
| 52. | НЕНОРМАЛЬНАЯ РАБОТА И СОСТОЯНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ |  |
| 52.1 | Оборудование сконструировано и изготовлено так, что даже в состоянии одиночной неисправности нет опасности, как описывается под 52.4 (смотри 3.1 и п. 13.) | Используется одобренное электроснабжение и компоненты | N |
|  | Безопасность оборудования, включающего программируемые электронные системы, проверяется на основании IEC 601-1-4 | Смотри страницу 2 | N |
| 52.5.2 | Выход из строя термостата не представляет опасности | Нет термостата | N |
| 52.5.3 | Короткое замыкание любой составной части двойной изоляции не представляет опасности | Основная изоляция или упрочнённая изоляция | N |
| 52.5.5 | Ухудшение температур охлаждения, не превышающих в 1,7 раза значения согласно п.. 42. минус 17,5 °C | Только естественное охлаждение | N |
| 52.5.6 | Блокирование подвижных частей не представляет опасности | Используются сертифицированные двигатели | N |
| 52.5.7 | Прерывание и короткое замыкание конденсаторов двигателей не представляет опасности | Нет конденсаторов электродвигателей | N |
| 52.5.8 | Продолжительность испытания заторможенного ротора двигателя в соответствии с 52.5.8 |  | N |
| 52.5.9 | Отказ одного компонента на данный момент не представляет опасности |  | N |
| 52.5.10 | Перегрузка нагревательных элементов не представляет опасности |  | N |
|  | f) Двигатели, подлежащие дистанционному управлению, автоматическому управлению или предназначенные для непрерывной работы, снабжены текущей защитой от перегрузки | Нет таких двигателей | N |
|  | h) Оборудование с трёхфазными двигателями может безопасно работать при одной отсоединенной фазе | Нет трёхфазных двигателей | N |
| 56. | КОМПОНЕНТЫ И ОБЩАЯ СБОРКА |  |
|  | Список важных компонентов | (смотри прилагаемую таблицу 56.1) | P |
| 56.1 | b) Номинальные значения компонентов соответствуют условиям использования в оборудовании | Компоненты с номинальными значениями согласно назначению | P |
|  | Идентифицируются номинальные значения основных компонентов | Соответствует | P |
|  | d) компоненты, движения которых могли бы вызвать опасность, устанавливаются надёжно | Компоненты устанавливаются фиксировано для предотвращения движения | P |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | f) Провода и разъёмы закрепляются и/или изолируются для предотвращения случайного отделения, которое создало бы опасность | Используются зажимы кабелей и трубки | P |
| 56.3 | a) разъёмы обеспечивают отделение, требуемое согласно п. Cl. 17. g) | Смотри пункт 17 g) | P |
|  | Вилки для присоединения подводящих проводов цепи пациента нельзя присоединить к другим выводам на том же оборудовании | Нет таких вилок | N |
|  | Соединения медицинского газа не являются взаимозаменяемыми | Нет соединений медицинского газа | N |
|  | b) Доступные металлические части не могут оказаться под напряжением, когда ослабляется или рвётся съёмный шнур взаимного соединения между разными частями оборудования | Предотвращено | P |
|  | c) Подводящие провода с электропроводным присоединением к пациенту изготовлены так, что электропроводное соединение, отдалённое от пациента, не может касаться земли или опасных напряжений | Нет электропроводных соединений к пациенту | N |
| 56.4 | Соединения конденсаторов | P |
|  | Не соединены между частями под напряжением и доступными частями, заземлёнными без защиты | Нет такого соединения конденсаторов | P |
|  | Если конденсаторы соединены между сетевой частью и заземлёнными с защитой металлическими частями, они должны соответствовать стандарту IEC 384-14 | Нет такого конденсатора | N |
|  | Корпус конденсаторов, присоединённый к сетевой части и обеспечивающий только основную изоляцию, не прикреплён к металлическим частям, заземлённым без защиты | Нет такого конденсатора | N |
|  | Конденсаторы или иные устройства искрогашения не соединены между контактами термических плавких предохранителей | Нет таких соединений | P |
| 56.5 | Защитные устройства, вызывающие отключение от питающей электросети в результате короткого замыкания, не предусмотрены в оборудовании | Нет таких защитных устройств | P |
| 56.6 | Устройства регулирования температуры и предохранения от перегрузки | P |
|  | a) Термические предохранители, которые нужно снова устанавливать путём пайки, не используются в оборудовании | Нет таких термических предохранителей | P |
|  | Термические защитные устройства предусмотрены там, где нельзя допустить рабочие температуры, превышающие пределы | Нет таких термических защитных устройств | N |
|  | Независимые термические предохранители без автоматического сброса предусмотрены там, где неисправность термостата могла бы вызвать опасность | Нет опасности | N |
|  | Звуковое предупреждение предусмотрено там, где потеря функции, вызванная срабатыванием термического предохранителя, представляет опасность | Нет такого термического предохранителяt | N |
|  | Термические предохранители с автоматическим сбросом и расцепители максимального тока с автоматическим сбросом срабатывали 200 раз | Нет таких компонентов | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | Расцепители максимального тока без автоматического сброса срабатывали 10 раз | Нет расцепителя максимального тока без автоматического сброса | N |
|  | b) Ясно указаны термостаты с переменными уставками температуры | Нет средств установки температуры термостата | N |
|  | Ясно указана рабочая температура предохранителей |  | N |
| 56.7 | Батареи | N |
|  | a) Батарейные отсеки: | N |
|  | - достаточно вентилируются | Нет батарей | N |
|  | - предотвращается случайное короткое замыкание |  | N |
|  | b) Предотвращается неправильная полярность соединения |  | N |
| 56.8 | Индикаторы, если индикация не обеспечивается другими средствами (из положения нормальной работы); используются индикаторные лампы (смотри 6.7 в отношении цвета) | P |
|  | - для указания того, что оборудование подключено к источнику питания | Соответствует | P |
|  | - для указания работы несветящихся нагревателей, если может возникнуть опасность | Нет таких нагревателей | N |
|  | - для указания того, что, когда имеется выходная мощность, может возникнуть опасность | Нет такой выходной мощности | N |
|  | - Предусмотрен индикатор режима зарядки | Нет режима зарядки | N |
| 56.10 | Приводные части органов управления | N |
|  | b) Приводные части достаточно закреплены для предотвращения их ослабления во время нормальной эксплуатации | Нет приводных частей | N |
|  | Органы управления закреплены для предотвращения смещения относительно штрихов шкалы (относится только к безопасности) |  | N |
|  | Не допускается неправильное присоединение съёмных индикаторных устройств без использования инструмента | Нет съёмных индикаторных устройств | N |
|  | c) Предусмотрены упоры (стопоры) на поворотных органах управления: | N |
|  | - для предотвращения неожиданного перехода от максимума к минимуму или наоборот там, где это может вызвать опасность |  | N |
|  | - для предотвращения повреждения электропроводки |  | N |
| 56.11 | Присоединённые шнуром переносные и ножные (педальные) устройства управления | N |
|  | a) содержат напряжения, не превышающие 25 В перем. т. или 60 В пост. т. и изолированные от сетевой части согласно п. 17. g) | Нет таких устройств управления | N |
|  | b) Переносные устройства удовлетворяют требованиям и выдерживают испытание согласно 21.5 |  | N |
|  | Ножные устройства управления, предназначенные для выдерживания веса взрослого человека |  | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | c) Устройства не должны менять свои уставки при неосторожном расположении |  | N |
|  | d) Ножные устройства управления относятся, по крайней мере, к IPX1 |  | N |
|  | Для хирургических целей используются электрические переключающие (коммутационные) устройства IPX8 |  | N |
|  | e) Обеспечивается надлежащее снятие напряжения у входа шнура |  | N |
| 57. | СЕТЕВЫЕ ЧАСТИ, КОМПОНЕНТЫ И РАЗВОДКА (КОМПОНОВКА) |  |
| 57.1 | Изоляция от питающей сети | P |
|  | a) Оборудование обеспечивает средства электрической изоляции его цепей от питающей сети одновременно на всех полюсах | Предусмотрена сетевая вилка | P |
|  | Средства изоляции, встроенные в оборудование, или, если они наружные, указанные в сопроводительной документации | Предусмотрены в руководстве | P |
|  | d) Выключатели, используемые в соответствии с 57.1 a), соответствуют длине пути тока утечки и воздушным зазорам, как указано в IEC 328 |  | N |
|  | f) Сетевые выключатели не встроены в двухжильный шнур | Нет сетевого выключателя | N |
|  | h) Соединители устройства (прибора) и гибкие шнуры с сетевыми вилками обеспечивают соответствие пункту 57.1 a) | Смотри пункт 57.1 a) | P |
|  | m) Плавкие предохранители и полупроводниковые приборы не используются в качестве разъединительных устройств | Не используются | P |
| 57.2 | Сетевые разъёмы и входы прибора | N |
|  | e) Вспомогательные сетевые выходные гнёзда на временно установленном оборудовании типа, который не может принимать сетевую вилку | Нет вспомогательных сетевых выходных гнёзд | N |
|  | g) Если не нужно обеспечить функциональное заземление, вход прибора класса I не используется в оборудовании класса II | Оборудование класса I | N |
| 57.3 | Двухжильные шнуры | P |
|  | a) не более одного соединения к конкретной питающей сети | Отдельное соединение | P |
|  | Если допускается альтернативное электропитание, опасность не возникает, если одновременно выполняется более одного соединения | Нет альтернативного соединения | N |
|  | Сетевая вилка имеет только один двухжильный шнур | Только один шнур | P |
|  | Временно присоединённое оборудование, снабжённое двухжильным шнуром или входом прибора | Вход прибора | P |
|  | b) Достаточно прочные двухжильные шнуры для соответствия требованиям IEC 227, обозначение 53, и IEC 245, обозначение 53 | IEC 227, обозначение 53 | P |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | Двухжильные шнуры, изолированные поливинилхлоридом, не используются для оборудования, имеющего наружные металлические части с температурой, превышающей 75 °C | Нет наружных металлических частей с температурой, превышающей 75 oC | N |
|  | c) Номинальная площадь поперечного сечения проводов двухжильных шнуров должна быть не меньше значения, указанного в таблице XV | Измеренный ток: < 2 A Номинальная площадь поперечного сечения: 0.75 мм2 | P |
|  | d) Скрученные (многожильные) провода не припаяны, если они закреплены каким-либо зажимным приспособлением | Набор съёмных двухжильных шнуров | N |
| 57.4 | Соединения двухжильных шнуров | N |
|  | a) анкеровки шнуров: | N |
|  | Оборудование, снабжённое двухжильными шнурами, имеет анкеровки шнуров для снятия напряжения с проводов, включая скручивание | Предусмотрен вход прибора (устройства) | N |
|  | Закрепление шнура узлом или связывание концов шнурком не используется |  | N |
|  | Анкеровки, изготовленные из изолирующего материала или металла, изолированного от незаземлённых доступных металлических частей дополнительной изоляцией |  | N |
|  | Анкеровки шнуров, изготовленные из металла с изолирующей обшивкой |  | N |
|  | Зажимные винты не опираются непосредственно об изоляцию шнуров |  | N |
|  | Винты, связанные с заменой кабеля, не используются для крепления других компонентов |  | N |
|  | Провода двухжильного шнура расположены так, что провод защитного заземления не подвержен деформации, пока фазовые провода находятся в контакте со своими клеммами |  | N |
|  | b) Двухжильный шнур защищён от чрезмерного сгибания | Предусмотрен вход прибора | N |
|  | c) Достаточно места внутри оборудования, чтобы можно было вводить и присоединять провода силового кабеля | Предусмотрен вход прибора | N |
| 57.5 | Оконечные сетевые устройства и проводка сетевой части | N |
|  | a) Оборудование, присоединённое к сети без использования съёмного двухжильного шнура, снабжено сетевыми клеммами, у которых соединения выполнены посредством винтов, гаек или в равной степени эффективным способом | Предусмотрены съёмный двухжильный шнур и вход прибора | N |
|  | Если провод отламывается, предусмотрены барьеры, так что длину пути тока утечки и воздушные зазоры нельзя сократить |  | N |
|  | Винты и гайки, зажимающие наружные провода, не должны служить для крепления какого-либо другого компонента |  | N |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | b) клеммы, тесно сгруппированные с любой клеммой защитного заземленияl | Предусмотрен одобренный вход прибора | N |
|  | Оконечные сетевые устройства доступны только при помощи инструмента |  | N |
|  | Оконечные сетевые устройства расположены или экранированы так, что в случае выпадения проводка скрученного провода при креплении проводов нет риска случайного соприкосновения (контакта) |  | N |
|  | c) Внутренняя проводка не подвержена напряжению при затягивании или ослаблении средств зажимания проводов | Предусмотрен вход прибора | N |
|  | d) Клеммы шнуров не требуют специальной подготовки провода | Предусмотрен одобренный вход прибора | N |
| 57.6 | Сетевые плавкие предохранители и расцепители максимального тока | P |
|  | Плавкие предохранители или расцепители максимального тока предусмотрены соответственно для класса I и класса II | Оборудование класса I; используется автоматический выключатель | P |
|  | Номинальное значение тока сетевых предохранителей и расцепителей максимального тока такое, что они надёжно переносят номинальный рабочий ток | 250 В, 15 A | P |
|  | Провод защитного заземления не снабжён плавким предохранителем | Не используется | P |
|  | Нейтральный провод не снабжён плавким предохранителем для намертво установленного оборудования | Нет намертво установленного оборудования | N |
| 57.8 | Проводка сетевой частиt | P |
|  | a) Отдельные провода в сетевой части с изоляцией, по крайней мере, электрически неравнозначной изоляции отдельных проводов гибких двухжильных шнуров, соответствующих стандарту IEC 227 или IEC 245, обработанные как голый провод : | Соответствует стандарту IEC 227 | P |
|  | b) Площадь поперечного сечения проводов до защитного устройства – не меньше минимума, требуемого для электропитания | 0.75 мм2 Cu | P |
|  | Площадь поперечного сечения другой проводки и размеры дорожек на схемах печатного монтажа достаточны для предотвращения любой пожарной опасности | Достаточный размер согласно номинальному значению схем | P |
| 57.9 | Силовые питающие трансформаторы | N |
| 57.9.1 | Перегревание | N |
|  | Снаружи трансформатора защитные устройства присоединены таким образом, что неисправность какого угодно компонента не может вывести из строя защитные устройства | Используется сертифицированное электропитание UL 60601-1 | N |
|  | a) Короткое замыкание вторичных обмоток не вызывает чрезмерной температуры |  | N |
|  | b) Перегрузка вторичных обмоток не вызывает чрезмерной температуры |  | N |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 57.9.2 | Электрическая прочность электрической изоляции силового питающего трансформатора позволяет ему выдерживать испытания |  | N |
| 57.9.4 | Конструкция | N |
|  | a) отделение первичных и вторичных обмоток: | N |
|  | - отдельные катушки или шаблоны |  | N |
|  | - одна катушка с изолирующей перегородкой |  | N |
|  | - одна катушка с концентрическими обмотками и медным экраном толщиной не менее 0,13 мм |  | N |
|  | - концентрическая намотка на одну катушку с обмотками, отделёнными двойной изоляцией |  | N |
|  | c) Предусмотрены средства предотвращения смещения конечных витков |  | N |
|  | d) Изолированная нахлёстка – не менее 3 мм, если экран защитного заземления имеет только один виток |  | N |
|  | e) двойная изоляция между первичной и вторичной обмотками в трансформаторах: | N |
|  | - 1 слой изоляции, имеющий толщину, по крайней мере, 1 мм |  | N |
|  | - по крайней мере, 2 слоя изоляции общей толщиной, по крайней мере, 0,3 мм |  | N |
|  | - 3 слоя изоляции, выполненных так, что каждое сочетание 2 слоёв может выдерживать испытание на электрическую прочность в отношении упрочнённой изоляции |  | N |
|  | g) Выход проводов тороидальных трансформаторов снабжён двойной оплёткой в соответствии с требованиями к двойной изоляции, имеющей общую толщину, по крайней мере, 0,3 мм и проходящей, по крайней мере, на 20 мм за обмотку |  | N |
| 57.10 | Длина пути тока утечки и воздушные зазоры | P |
|  | a) значения: соответствуют, по крайней мере, значениям таблицы XVI | (схема изоляции приведена в таблице) | P |
|  | Длина пути тока утечки для пазовой изоляции двигателей составляет, по крайней мере, 50% указанных значений |  | N |
|  | b) Минимальная длина пути тока утечки и воздушные зазоры в сетевой части между частями противоположной полярности не требуются, если короткое замыкание не создаёт опасности | Используется сертифицированное электропитание UL 60601-1 | P |
|  | c) Длина пути тока утечки или зазоры, по крайней мере, 4 мм поддерживаются между рабочими частями, стойкими к дефибрилляции, и другими частями | Нет рабочих частей, стойких к дефибрилляции | N |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| 58. | ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ – КЛЕММЫ И СОЕДИНЕНИЯ |  |
| 58.1 | Зажимные средства для клеммы защитного заземления | Смотри пункт 57.5 c) | N |
|  | Нельзя ослабить без помощи инструмента | Используется вход прибора | N |
|  | Винты для внутреннего замыкания на землю прикрыты или защищены от ослабления снаружи |  | N |
| 58.7 | Штырёк заземления входа прибора рассматривается как клемма защитного заземления | Используется одобренный вход прибора | P |
| 58.8 | Клемма защитного заземления не используется для механического присоединения или крепления какого-либо компонента, не относящегося к заземлению | Внутренние клеммы заземления используются только для целей заземления | P |
| 58.9 | Там, где соединения защитного заземления выполнены за счёт вилочного или гнездового устройства, соединение защитного заземления выполняется до и прерывается после питающих соединений во время соединения и прерывания | Используется одобренный вход прибора | P |
| 59. | КОНСТРУКЦИЯ И РАЗВОДКА (КОМПОНОВКА) |  |
| 59.1 | Внутренняя проводка | P |
|  | a) Кабели и проводка защищены от соприкосновения с движущейся частью | Проводка объединяется в жгут и отводится в сторону во избежание шероховатостей и заусенцев | P |
|  | Проводка, имеющая только основную изоляцию, защищена фиксированной оплёткой | Используются трубки | P |
|  | Маловероятно повреждение компонентов при нормальной сборке или замене крышек | Предполагается, что участки обслуживания доступны только для хорошо обученного уполномоченного персонала | P |
|  | b) Подвижные подводящие провода не сгибаются вокруг радиуса, размер которого превышает наружный диаметр подводящего провода менее, чем пять раз | Нет таких подводящих проводов | N |
|  | c) Изолирующая оплётка в достаточной степени закреплена | Достаточное закрепление | P |
|  | Если оболочка гибкого кабеля или шнура используется в качестве дополнительной изоляции, она соответствует требованиям стандарта IEC 227 IEC 245 и выдерживает испытание на электрическую прочность | Соответствует стандарту IEC 227 | P |
|  | Провода, подверженные действию температур, превышающих 70 °C, имеют изоляцию из термостойкого материала | Нет проводников, которые могут коснуться части с чрезмерной температурой | N |
|  | d) Алюминиевые провода поперечным сечением меньше 16 мм2 не используются | Алюминиевые провода не используются | N |
|  | f) Соединительные шнуры между частями оборудования входят в состав оборудования | Нет таких частей оборудования | N |
| 59.2 | Изоляция | P |
|  | b) Механическая прочность и термо-и огнестойкость сохраняются всеми видами изоляции | (смотри прилагаемую таблицу: дополнительные испытания) | P |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
|  | c) малая вероятность повреждения изоляции из-за осаждения грязи или пыли в результате износа частей | Повреждение из-за осаждения грязи или пыли маловероятно | P |
|  | Части из резины, сопротивляющейся старению | Оборудование класса I | N |
| 59.3 | Защита от сверхтоков и избыточного напряжения | P |
|  | Внутренний источник электроэнергии снабжён устройством защиты от пожарной опасности | Нет внутреннего источника электроэнергии | N |
|  | Плавкие элементы, которые можно заменять, не открывая корпуса, полностью заключённого в патроне предохранителя | Нет такого предохранителя | N |
|  | Защитные устройства между изолированной рабочей частью и корпусом оборудования не срабатывают при напряжении ниже 500 В | Нет таких защитных устройств | N |
| 59.4 | Масляные резервуары | N |
|  | Достаточно герметизированные масляные резервуары | Нет масляных резервуаров | N |
|  | Конструкция резервуара должна допускать расширение масла |  | N |
|  | Масляные резервуары в мобильном оборудовании герметизированы для предотвращения утечки масла во время транспортировки |  | N |
|  | Частично герметизированное заправленное маслом оборудование или части оборудования снабжены средствами проверки уровня масла |  | N |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

| 6.1 | ТАБЛИЦА: долговечность маркировки | P |
| --- | --- | --- |
| Маркировка испытана | Замечания |
| Наклейка на корпусе | Разборчивая, не отклеивается и не свёртывается |

| 7. ТАБЛИЦА: подводимая мощность | P |
| --- | --- |
| Рабочее состояние | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Ток (A) | Мощность (ВA) | Замечания |
| Нормальная работа при максимальной нагрузке | 198 | 50 | 1.21 | 239.54 | - |
|  | 198 | 60 | 1.12 | 221.08 | - |
|  | 220 | 50 | 1.10 | 242.31 | +15 % |
|  | 220 | 60 | 1.10 | 242.12 | +15 % |
|  | 240 | 50 | 1.52 | 245.85 | +15 % |
|  | 240 | 60 | 1.50 | 210.22 | +15 % |
|  | 264 | 50 | 1.59 | 267.08 | - |
|  | 264 | 60 | 1.58 | 243.49 | - |

| 15. b) | ТАБЛИЦА: остаточное напряжение в патронных ответвительных штепселях | P |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, измеренное между: | Измерения (В) | замечания |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Штырьками питания (штырёк 1 и штырёк 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 В |
| Штырёк линии 1 и штырёк заземления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 В |
| Штырёк линии 2 и штырёк заземления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 В |

| 15. c) | ТАБЛИЦА: остаточное напряжение или энергия в конденсаторах |  |  |  | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор и его расположение | Остаточное напряжение (В) | Время после отсоединения (с) | Значение ёмкостного сопротивления (µ F) | Остаточная энергия (мДж) | Замечания |
| - | - | - | - | - | - |

| 17. h1) | ТАБЛИЦА: рабочие части, стойкие к дефибрилляции | N |
| --- | --- | --- |
| Условие испытания: рис. 50 или 51 | Часть, доступная для измерения: | Рабочая часть с испытательным напряжением | Полярность испытательного напряжения | Измеренное напряжение между Y1 и Y2 (мВ) | Замечания |
| - | - | - | - | - | - |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

| 17. h2) | ТАБЛИЦА: время восстановление, стойкое к дефибрилляции | N |
| --- | --- | --- |
| Рабочая часть с испытательным напряжением | Полярность испытательного напряжения | Время восстановления из сопроводительной документации (с) | Измеренное время восстановления (с) | Замечания |
| - | - | - | - | - |

| 18. | ТАБЛИЦА: защитное заземление | P |
| --- | --- | --- |
| Место испытания | Испытательный ток (A) | Измеренное напряжение (В) | Сопротивление (Q) | Замечания |
| Контакт PE во входе прибора – доступный металлический корпус | 25 | 1.0 | 0.04 | 0.1 Q |
| 19. | ТАБЛИЦА: ток утечки | P |

| Вид тока утечки и условие испытания (включая отдельные неисправности) | Напряжение питания (В) | Частота питающего тока (Гц) | Измеренное макс. значение (Дж.A) | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER; рис.16; MD; B/A; S1=1; S5=1; NC | 264 | 50 |  | 500 mA |
| ER; рис.16; MD; B/A; S1=1; S5=0; NC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| ER; рис.16; MD; B/A; S1=0; S5=1; SFC | 264 | 50 |  | 1 000 ¦mA |
| ER; рис.16; MD; B/A; S1=0; S5=0; SFC | 264 | 50 |  | 1 000 ¦mA |
| EN; рис.18; MD1; B/A; S1=1; S5=1; S7=1; NC | 264 | 50 |  | 100 ¦mA |
| EN; рис.18; MD1; B/A; S1=1; S5=0; S7=1; NC | 264 | 50 |  | 100 ¦mA |
| EN; рис.18; MD1; B/A; S1=0; S5=1; S7=1; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD1; B/A; S1=0; S5=0; S7=1; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD1; B/A; S1=0; S5=0; S7=1; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD1; B/A; S1=1; S5=1; S7=0; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD2; B/A; S1=1; S5=1; S7=1; NC | 264 | 50 |  | 100 ¦mA |
| EN; рис.18; MD2; B/A; S1=1; S5=0; S7=1; NC | 264 | 50 |  | 100 ¦mA |
| EN; рис.18; MD2; B/A; S1=0; S5=1; S7=1; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD2; B/A; S1=0; S5=0; S7=1; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD2; B/A; S1=1; S5=1; S7=0; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| EN; рис.18; MD2; B/A; S1=1; S5=0; S7=0; SFC | 264 | 50 |  | 500 ¦mA |
| P; рис.20; MD; B/A; S1=1; S5=1; S7=1; NC | 264 | 50 |  | 100 ¦mA |
| P; рис.20; MD; B/A; S1=1; S5=0; S7=1; NC | 264 | 50 |  | 100 mA |
| P; рис.20; MD; B/A; S1=0; S5=1; S7=1; SFC | 264 | 50 |  | 500 mA |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

| P; рис.20; MD; B/A; S1=0; S5=0; S7=1; SFC | 264 | 50 | 1 / 1 | 500 mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P; рис.20; MD; B/A; S1=1; S5=1; S7=0; SFC | 264 | 50 | 1 / 1 | 500 mA |
| P; рис.20; MD; B/A; S1=1; S5=0; S7=0; SFC | 264 | 50 | 1 / 1 | 500 mA |

(запишите, по крайней мере, максимальное измеренное значении для каждого испытания, требуемое согласно п.._19. а также специфические условия испытательной схемы и оборудования).

Используемые сокращения:

ER – ток утечки в земле

EN – ток утечки в корпусе

P – ток утечки  пациента

PM – ток утечки  пациента с электросетью  на рабочих частях

PA – вспомогательный ток пациента

Fig. 15 – относится к рис. 15 в IEC 601-1

MD – измерительное устройство

A – после кондиционирования влажности

B – до  кондиционирования влажности

1 – выключатель замкнут или установлен на нормальную полярность

0 – выключатель разомкнут или установлен на обратную полярность

NC – нормальное состояние

SFC – состояние одиночной неисправности

| 20. | ТАБЛИЦА: электрическая прочность | P |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая изоляция (участок из схемы изоляции) | Вид изоляции: (OP-операционная/BI-основная/ SI-дополнительная/DI-двойная/ RI-упрочнённая | Эталонное напряжение (В) | Испытательное напряжение (В) | Замечания |
| A (A-f) | BI | 240 | 1 500 | Нет пробоя |
| B (A-a1) | BI | 240 | 1 500 | Нет пробоя |
| C (A-a2) | RI | 240 | 4 000 | Нет пробоя |
| D (B-a) | RI | 240 | 4 000 | Нет пробоя |

| 21. | ТАБЛИЦА: механическая прочность | P |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая часть | Испытание (удар, падение, сила, ручка, небрежное обращение, подвижность) | Замечания |
| 21.a) корпус | сила (45 Н) | Нет повреждения |
| 21.b) корпус | удар (0.5 Дж) | Нет повреждения |
| 21.3) кровать пациента | Испытательная нагрузка (1.35 kН) | Нет повреждения |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

| 24. | ТАБЛИЦА: стабильностьy | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая часть | Условие испытание | Замечания |
| - | - | - |
| 29. | ТАБЛИЦА: рентгеновское излучение | N |
| Испытываемая часть | Условие испытания | Измеренное излучение (mR) | Замечания |

| 42. | ТАБЛИЦА: нормальная температура | P |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжения питания : | 264 В, 50 Гц | — |
|  | Температура окружающего воздуха °C : | 26.7 | — |
|  | Условие испытания : |  | Максимальная нормальная нагрузка | — |
| Место измерения | Измеренное значение при темп. окр. возд.. | Исправленное значение для 40 °C | Исправленное значение для 25 °C | Допустимое значение (°C) |
| Вход прибора | 28.2 | - | 26.5 | 85 |
| Автоматические выключатели, действующие за счёт остаточного тока с защитой от сверхтоков | 30.2 | - | 28.5 | 85 |
| Шумовой фильтр | 29.7 | 43.0 | - | 105 |
| Автоматический выключатель для сверхтоков | 31.2 | - | 29.5 | 85 |
| Реле | 41.5 | 54.8 | - | 105 |
| Электропитание | 29.4 | - | - | - |
| Корпус PC (ПК) | 30.6 | 43.9 | - | 60 |
| Монитор | 31.1 | 44.4 | - | 85 |
| Металлический корпус (верхняя часть) | 28.3 | 41.6 | - | 60 |
| Металлический корпус (боковая часть) | 27.3 | 40.6 | - | 60 |
| Двигатель 1 пост. т. (часть для лодыжки) | 25.8 | 39.1 | - | 105 |
| Двигатель 2 пост. т.(верхняя часть кровати) | 26.3 | 39.6 | - | 105 |
| Двигатель 3 пост. т. (верхняя часть кровати) | 25.9 | 39.2 | - | 105 |
| Двигатель 4 пост. т. (средняя часть кровати) | 28.3 | 41.6 | - | 105 |
| Двигатель 5 пост. т. (средняя часть кровати) | 26.2 | 39.5 | - | 105 |
| Двигатель 6 пост. т. (боковая часть кровати) | 26.9 | 40.2 | - | 105 |
| Рабочая часть | 26.4 | - | - | 41 |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |
| COR – iуказывает размеры, снятые по методу изменения сопротивления |

| 44. | ТАБЛИЦА: переполнение, проливание, утечка, влажность, попадание жидкостей, чистка, стерилизация, дезинфекция | P |
| --- | --- | --- |
| Вид и условие испытания | Испытываемая часть | Замечания |
| Влажность (93 %; 26 °C; 48 ч) | Оборудование | Нет опасностей |
| Чистка | Оборудование | Испытано согласно инструкциям изготовителя. Не произошло ухудшения, и оно выдержало испытание на электрическую прочность согласно п. 20 |

| 45. | ТАБЛИЦА: циклическое испытание устройства гидростатического давления и снятия давления | N |
| --- | --- | --- |
| Вид и условие испытания | Испытываемая часть | Испытательное давление | замечания |
| - | - | - | - |

| 52. | ТАБЛИЦА: ненормальная работа | N |
| --- | --- | --- |
| Вид, условие испытания и ссылка на пункт | Наблюдаемые результаты | Замечания |
| - | - | - |

| 56.1 | ТАБЛИЦА: списки важных комплектующих узлов | P |
| --- | --- | --- |
| объект/часть No. | Товарный знак изготовителя | Тип/модель | Технические данные | стандарт | Знак(и) соответствия1) |
| Набор двухжильных шнуров | Hwajin KDK | KKP-4819R | 250 В~, 16 A, H05VV-F, 3G0.75 мм2 | IEC 60884-1 | VDE |
| Вход прибора | Rong Feng | SS-120 | 250 В~, 10 A | EN 60320-1, EN 60127-6 | VDE |
| Автоматические выключатели, действующие за счёт остаточного тока с интегральной защитой от сверхтоков | LS industrial system (промышленная система) | 32KGRa | In: 15 A, Vn: 220 В~, Icn: 15 мA, 2 защищённых полюса | IEC 61009-1, IEC 61009-2-1 | KEMA |
| Автоматический выключатель для сверхтоков | LS industrial system (промышленная система) | BS32a | In: 15 A, Vn: 220 В~, 2 защищённых полюса | IEC 60898 | KEMA |
| Шумовой фильтр | Fine Suntronix | SN-M3H-CM | 250 В~, 3 A | EN 133200 | TUV |
| Реле | Honeywell | Серия SZR-LY | 240 ВV, 24 В пост. т. | EN 50081 | TUV |

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

| Электропитание | SYNQOR INC | AQ0300MU**** | вход: 100-240 В~, 5 A выход: 24 В пост. т.. | UL 60601-1 | UL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель пост. т. | SPG | Серия S6D | 24 В пост. т., 15 Вт | EN 60601-1 | CE |
| Линейный исполн. механизм | HIWIN | LAS3, LAS4 | 24 В пост. т. | EN 60601-1 | CE |
| Линейный исполн. механизм | LINAK | LA31 | 24 В пост. т. | EN 60601-1 | TUV |
| 1) звёздочка указывает знак, обеспечивающий согласованный уровень наблюдения (контроля). |

| 56.10 | ТАБЛИЦА: исполнительные части и органы управления | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая часть | Применяемый крутящий момент | Замечания |
| - | - | - |
| 56.11 b) | ТАБЛИЦА: погрузка ножных устройств управления | N |
| Испытываемая часть | Наблюдаемые результаты | Замечания |
| - | - | - |

| 57.4 | ТАБЛИЦА: анкеровки жгутов | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемый жгут | Масса оборудования | Тяга | Крутящий момент | Замечания | Заключение |
| - | - | - | - | - | - |

| 57.4 b) | TABLE: сгибание шнура | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемый шнур | Контрольная масса | Измеренная кривизна | Замечания |
| - | - | - | - |

| 57.9.1 a) | ТАБЛИЦА: короткое замыкание трансформаторовt | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая обмоткаt | Защита | Измеренные температуры (°C) | Продолжительность испытания | замечания |
|  |  | Первичная | вторичная | окружающей среды |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

| 57.9.1 b) | ТАБЛИЦА: перегрузка | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемая обмотка | Защита | Измеренные температуры (°C) | Продолжительность испытания | Испыт. ток или темп. термического предохранителя | Замечания |
|  |  | первичная | вторичная | окружающей среды |  |  |  |

| 57.9.2 | ТАБЛИЦА: электрическая прочность трансформатора | N |
| --- | --- | --- |
| Испытываемый трансформатор | Испытательное напряжение, прикладываемое к | Испытательное напряжение | Испытательная частота | Замечания |
| - | - | - | - | - |

|  | ТАБЛИЦА: дополнительные испытания | P |
| --- | --- | --- |
| Пункт | Вид и условие испытания | Замечания и наблюдаемые результаты | Заключение |
| 59.2 b) | Испытание нажимом шарика; клеммная колодка; 125 °C | 1.0 мм | < 2.0 мм |

### Фотографии

#### Рис. 1: Общий вид

#### Рис. 2: Общий вид

#### Рис. 3: Внутренний вид

#### Рис. 4: Электропитание

Рис. 5: Внутренний вид (двигатели постоянного тока)

# Text boxes

| участок | Вид изоляции: операционная/основная/дополнительная/двойная/упрочнённая | Эталонное напряжение (В) | Требуемая ползучесть (мм) | Требуемый зазор (мм) | Измеренная ползучесть (мм) | Измеренный зазор (мм) | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BI (A-f) | 230 | 3 | 1.6 | > 4.0 | > 2.0 | См. прим. 7 |
| B | BI(A-a1) | 230 | 4 | 2.5 | > 4.0 | > 4.0 | См. прим. 7 |
| C | RI (A-a2) | 230 | 8 | 5 | > 10 | > 10 | См. прим. 7 |
| D | RI (B-a) | 230 | 8 | 5 | > 10 | > 10 | См. прим. 7 |

Испытание на электрическую прочность указано в прилагаемой таблице 20

| EN 60601-1:1990+A1+A2+A13 |
| --- |
| Пункт | Требование - Испытание | Результат - Замечание | Заключение |

Таблица:схема изоляции

P

СХЕМА ИЗОЛЯЦИИ DIAGRAM

Таблица: к схеме изоляции

P